基因组剪切仪配置及性能要求

1.仪器基本功能：

主要用于高通量测序配套的DNA片段化

2、工作条件：

温度要求：15-30℃；湿度要求：20-80%；电源：220-240V±10%

- 主要技术指标：

3.1、具备内置冷却系统。

3.2、样品水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度。

*3.3、封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，不同样本之间无需清洁。

*3.4、超声传感器频率：≥300k Hz。

3.5、能量可调且控制精准：超声波输出功率可自由调节；有专业的软件参数控制及优化的Protocol。

*3.6、针对不同样本有优化的操作规程和超声参数，可剪切出至少包含150 bp-5 kb范围的DNA片段，与市面上主流二代测序平台（illumina Hiseq, Life Ion-Proton 和Roche 454）兼容；

3.7、可处理组织、细胞、细菌、DNA、化合物等样本类型。

3.8、兼容水溶性或有机溶剂。

3.9、可用于DNA剪切、RNA剪切、小体积或低细胞量染色质剪切

4、技术服务

4.1在北京有售后服务网点

4.2接到用户故障通知后，应在24小时内响应，48小时内到达现场

4.3质保期一年，

4.4在设备使用寿命内，卖方保证零配件及易损件的供应

4.5免费提供使用、维护、保养知识现场培训

5、基本配置

1、片段化主机（含适配器）一套

2、剪切kit 一套（ 包含1个通用holder，1个50ul插片，1个130ul插片，25个50ul AFA管子25个130ul AFA管子，1个 Prep station管架）

3、1ml插片1个

6、订货数量:1台

7、交货地点： 用户指定地点

8、交货期：2个月