| 采购项目内容 | 数量 | 简要技术规格 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国科学院微生物研究所所级公共技术服务中心CNAS认证实验室家具 | 1批 | 实验台、通风柜等，详见项目需求 | 人民币45万元 |

实验室家具技术参数要求

- 1.产品技术要求

本项目参考标准：

1.1甲方提供的有关文件和要求应符合但不限于以下标准和规范的要求：

《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009

《金属家具通用技术条件》GB3325-2008

《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914

《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002

《电器装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-2002

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003)

《排风柜》（JB/T6412-1999）

- 2.基本要求

*2.1实验台整体为全钢落地式结构，实验台承重不小于300kg/m²。生产厂家提供专业检测机构出具有效期内检测报告，或省部级有效期内检测报告。

2.2外形尺寸：长、宽、高误差≤3mm。邻边垂直度：台面对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm，地角平稳性：≤2mm。

*2.3钢制产品工艺要求

钢部件表面必须经酸洗磷化并由环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂材料选用国际知名品牌粉末喷塑。喷涂厚度为≥75μm。平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。提供国家家具检测检验报告，检验报告中应包含并不限于以下技术指标:

2.3.1耐酸性GB/T24820-2009；

2.3.2冲击强度GB/T24820-2009；

2.3.3附着力（划格试验法）GB/T24820-2009。

2.4实验台整体承重450kg/平米时，台面变形度≤2mm。

2.5各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应作除锈和防腐处理。

2.6门与门、门与抽屉缝隙、间隔1mm～2mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤0.2mm；过线孔尺寸误差≤0.5mm；抽屉抽出后下垂≤20mm；摆动≤10mm；台面倒角要均匀一致，倒角半径为1mm；要求水平、稳固。

2.7所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

2.8清洁：所有产品表面完工交货时不得有胶渍，污点及划痕。

*2.9其他要求：所有钢板采用优质冷扎钢板（盒板）1.0mm厚（鞍钢品牌盒板、宝钢品牌盒板、首钢品牌盒板或同档次产品）。

2.10每组中央台每面各留2个坐人位，其中一个坐人位需要添加一个推柜，这样方便实验人员使用。

3. 技术规范及材质说明

3.1中央实验台、边实验操作台

3.1.1台面：台面采用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、厚度≥12.7mm的国际著名（千思板、威盛亚佰克板）耐腐蚀理化板。

3.1.1.1台面加工要求：台面边缘加厚（总厚度不少于25.4mm）并作圆弧收边处理，台面前下方开有止水槽。台面连接处采用防止液体渗漏结构。

3.1.1.2台面材料必须符合的技术参数及要求：台面理化性能需符合“国家化学建筑材料测试中心”参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”，并提供省部级及以上部门有效期内检测报告。

3.1.2柜体：采用优质冷扎钢板(品牌见上)，1.0mm 厚，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，采用粉末喷塑处理。实验台柜体内层板可调节高度；背板可拆卸，便于柜体后电路的检修；柜体内无裸露螺丝钉，接缝处无焊点；双层门板抽屉，增加强度；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。

3.1.3门板、抽屉面板：采用优质冷扎钢板，1.0mm 厚，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。双层结构，承重性能好。抽屉内部采用一片式制成。

3.1.4活动层板：所有实验台下柜体内均设置活动层板，层板基材采用优质冷扎钢板，1.0mm 厚，带加强筋结构，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。在柜体内可多点调节高度。

3.1.5活动背板：材质及技术要求同层板。所有实验台下柜体均设置活动背板，非固定式安装。可拆卸。

3.1.6框架：采用40*60*2mm矩形钢管焊接成O型钢架，钢架表面经粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用阿克苏.诺贝尔环氧树脂塑粉（或同档次品牌）喷涂处理，具有易清洁防潮、防酸碱溶液腐蚀等功能；结构承重性好。

3.1.7滑轨：全钢制造承重性好；纳米电镀技术，超强防锈，内外镀层厚实均匀；轨道采用三段式结构设计，确保100%的全拉伸。-20℃-80℃均可保持正常开启，可抽拉寿命高于10万次，需提供有效期内省部级或省部级以上检测报告。（海福乐品牌、海蒂诗品牌、意大利FGV或同档次产品）

3.1.8不锈钢合页：合页采用优质304#不锈钢精制片状合页（提供检测报告）；原部件具有高硬度、不生锈、不变形、低摩擦系数，具有很好的耐磨性；经过48小时酸雾测试，检验其高強度的耐腐蝕、耐磨损性能和化学稳定性等优点；合页制作精细，表面光滑，无毛刺；耐腐蚀，开启角度大，承重性好，耐磨度高，柜门不易变形。承重90KG。

3.1.9可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；具有防震效果。

3.1.10拉手：不锈钢亚光拉丝长条拉手或一体扣手,美观,耐用，不伤手。

3.1.11PP水槽：实验室优质专用产品。中号盆：570*470*335mm；高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀。接高密度PP反水弯。耐酸碱抗腐蚀，防止水管阻塞功能，有一定的韧性需提供有效期内省部级或省部级以上检测报告。（博朗品牌、台雄品牌、科恩品牌或同档次产品）

3.1.12肘式开关水龙头：实验室专用优质三口龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。鹅颈末端双层0型胶圈密封，鹅颈联接螺母内置ABS材质0型卡簧。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，需提供有效期内省部级或省部级以上检测报告。所选龙头要求有龙头阀芯单独更换配件（博朗品牌、台雄品牌、科恩品牌或同档次产品）

3.1.13上水管：国内优质PPR管（河北恒力品牌、山东亚太品牌、日丰品牌）。

3.1.14下水管：国内优质PVC管，落水头采用PVC 沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能。（D=50mm）（河北恒力品牌、山东亚太品牌、日丰品牌）。

3.1.15滴水架：背板及底座采用12.7mm厚实芯理化板+PP滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节。（博朗品牌、台雄品牌、科恩品牌或同档次产品）

3.2钢制试剂架

3.2.1立柱：立柱采用钢制12Omm*40mm方管制作，结构承重性能好，采用厚度1.5mm优质冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好。

3.2.2层板：采用厚12mm单面钢化玻璃层板，周边切角处理，带钢制拖架，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，玻璃边缘光滑处理高度可调节。中央台双边、边台单边设有挡板3、插座（国标）：电源插座及电源开关：应采用10～16A且通过3C长城认证的五孔单相插座（2个插座盘/1.5m）采用国标五孔插座。参考品牌:施耐德、ABB、西门子。（4、电源盒：采用钢制表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，紧靠立柱内壁安装，双插座设置。

3.3实验椅：凳脚采用五爪落地带跑轮，表面辅以厚度0.12 mm镍铬电镀，带脚圈直径400mm，黑透皮凳面内衬海绵密度≥45Kg/m³，凳面直径350mm，气动升降，升降行程为200mm，带靠背，黑色。(此项为选配件，供应商针对此项报单价，不计入投标总价。)

3.4通风柜：需提供通风柜ASHRAE110-2016检测报告

3.4.1材质

3.4.1.1台面材质: 同实验台材质。

3.4.1.2柜体材质: 采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，其厚度为≥75μm。下柜体要求与实验台钢质柜体材质相同。柜体整体为醒目黄色。门板上贴有规范的警示标识。

3.4.1.3内衬板: 采用≥6mm 厚抗贝特板，内侧板可固定供水和供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明及集气装置。

3.4.1.4导流板固定座: 采用耐酸碱、耐高温PC模铸成型，其固定座须包含背板固定座、导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等，组合成一活动组件。可根据需要配置蒸馏架安装孔座。

3.4.1.5导流板: 采用≥6mm 厚抗贝特板，装置于工作空间后方及上方处，由至少三片化学板组成。导流板安装位置与角度需使排气分布均匀。安装时不得用金属铆钉方式结合。

3.4.1.6集气风罩:底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求。

3.4.1.7调节门系统：基本配置。

3.4.1.8视窗拉门：活动式垂直拉升门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。

3.4.1.9视窗玻璃：采6mm厚采用双层夹胶玻璃，发生危险情况下，玻璃为整体破裂。

3.4.1.10视窗把手：PP长条扣手。

3.4.1.11视窗悬吊索：PVC包塑钢丝+金属滚轮式视窗可停留任意位置，滑动顺畅。

3.4.1.12漏电保护开关：在通风柜上箱(操作区上方右侧)，配置有一个漏电保护开关。上箱为掀盖式设计。电源插座*4个，其中220V/10A 3个，220V/16A 1个，插座安装位置：每台通风柜两侧立柱各两个。

3.4.1.13照明系统1套：通风柜内部工作区的LED照明度达到860勒克斯，产品采用防爆灯，耐酸碱，耐有机溶剂，耐腐蚀，易更换，与操作空间隔离。

3.4.2附属配置

3.4.2.1 PP小水槽：1个，技术要求及品牌同实验台。

3.4.2.2壁式遥控水阀、水嘴：1套。主体为加厚铜质，表面高亮度原装环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；高密度PP旋钮。

3.4.3管道要求（河北恒力品牌、山东亚太品牌、日丰品牌或同档次产品）

3.4.3.1 PVC管道、弯头、三通、风帽、变径：要求材质为聚氯乙烯管， PVC管抗腐蚀能力强、质地坚硬。

3.4.3.2规格：直径250mm。

3.5垃圾桶：中央实验台水柜内设有门挂式垃圾桶，垃圾桶下支撑件，上部带盖垃圾桶，方便垃圾收集，金属外桶，美观，耐用，耐腐蚀，每个水柜内2组。

4.货物安装、调试及验收

4.1.在实验室条件合格后，在接到用户通知后3天内，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

4.2.安装调试及所需材料工具：投标方到买方现场进行安装、调试、技术指导。安装调试所需工具由投标方自备。

4.3．全程免费配合安装

4.3.1投标人应派有经验的技术人员到现场配合土建预留施工，进行安装、直到产品正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

4.3.2根据施工进度，招标方有权调整交付及安装的时间和进度，投标人要积极配合。

4.4安装完成后，经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

满足以下条件时，采购人才向中标人签发产品验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

（2）产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

（3）产品具备产品合格证（环保及性能）；

（4）安装调试运行正常。

*4.5由于招标人的实验室调整的，实验台数量根据招标人要求进行调整。

5.售后服务

*5.1产品实行质保期三年，三年三包，产品售出后发生严重质量问题包修、包换、包退；对于易损零件提供终身免费维修服务。

#5.2 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

- *6.交货时间(货物到达安装现场时间)

合同签订后15天内。